## Лист1
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители | Тип СИ (Рег. №) | Свидетельство об утверждении типа дейтсвительно до | Примечание
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, компараторы частотные, измерители интервалов времени. | 1 Гц, 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 2,048 МГц, 10,24 МГц, от 10 нс до 0,999 с. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц: при выпуске из поверки, не более ±3·10-11; на интервале времени между поверками 1 год, не более ±8·10-10. Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению, не более 2·10-11. Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, за время измерения 1 ч и время наблюдения 1 сут: при работе в режиме непрерывной синхронизации по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS, не более ±3·10-11; при работе в режиме синхронизации стандарта по внешнему сигналу шкалы времени с периодом следования 1 с (1 Гц) от стандарта частоты и времени водородного, не более ±5·10-12. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, 2,048 МГц и 10,24 МГц в автономном режиме работы стандарта при изменении окружающей температуры на 1 °С в диапазоне рабочих температур от 5 до 40 °С (ТКЧ), не более ±3·10-12. Пределы допускаемой погрешности синхронизации формируемой шкалы времени по входному импульсному сигналу “1 pps” с частотой 1 Гц (импульс синхронизации), не более ±200 нс, при следующих параметрах импульсов синхронизации: период следования 1 с; полярность импульса положительная; длительность импульса, не менее 10 мкс; длительность фронта импульсов, не более 100 нс, амплитуда импульсов на нагрузке 50 Ом, не менее 2,5 В. Пределы допускаемой погрешности привязки шкалы времени на выходе 1 Гц прибора относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS после 8 часов прогрева и ручной синхронизации шкалы времени, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности, вносимой компаратором частотным, не более ±7·10-3 (от измеряемой величины). Пределы допускаемых случайных составляющих погрешностей, вносимых компаратором частотным (среднеквадратическое относительное отклонение и среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты) для измеряемого сигнала с частотой 5 МГц или 10 МГц: за время измерения 1 с, не более 2·10-12; за время измерения 10 с, не более 5·10-13; за время измерения 100 с, не более 1·10-13; за время измерения 1000 с, не более 7·10-14; за время измерения 3600 с, не более 5·10-14; за время измерения 1 сут, не более 5·10-15; для измеряемого сигнала с частотой 1, 2,048 и 10,24 МГц: за время измерения 1 с, не более 8·10-12; за время измерения 10 с, не более 2·10-12; за время измерения 100 с, не более 5·10-13. Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерения разности шкал времени встроенным ИВИ, не более ±10 нс, Пределы допускаемых погрешностей измерения разности шкал времени встроенным ИВИ, не более ±100 нс. Пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ после синхронизации ИВИ шкалой времени UTC(SU) за вычетом задержек в антенном тракте и приемнике на интервале наблюдения 10 мин, не более ±0,15 мкс. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГНОМОН» (ООО «НПП «ГНОМОН»), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-93, Ч1-93/1. (63416-16) | 2026-03-16
2 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 1 кГц, от 1 Гц до 10 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты по обоим выходам, не более ±2·10-9. | Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Информтест» (ООО Фирма «Информтест»), г. Москва, г. Зеленоград. | Модули МФЭЧ. (58588-14) | 2029-08-19
3 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 1 Гц, 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности сигнала по частоте за 1 год, в автономном режиме работы, не более ±6·10-10. Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению без синхронизации по сигналам ГНСС, не более 2·10-11 (24 часа выкл, 1 час вкл). Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при работе в режиме синхронизации по сигналам ГНСС: через 1 час 10 минут после включения, не более ±1·10-10; через 2 часа после включения, не более ±3·10-11; через 4 часа после включения, не более ±2·10-11; через 8 часов после включения, не более ±1·10-11; через 24 часа после включения, не более ±5·10-12. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте за 30 суток в автономном режиме после синхронизации по сигналам ГНСС в течение 24 часов в нормальных условиях, не более ± 5·10-11. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте за 30 суток в автономном режиме после синхронизации по сигналам ГНСС в течение 24 часов в диапазоне рабочих температур, не более ±1·10-10. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки фронта выходного импульса частотой 1 Гц, выдаваемой прибором, по отношению к шкале времени UTC(SU), к шкале системного времени ГЛОНАСС, к шкале системного времени GPS, в режиме синхронизации по сигналам ГНСС после синхронизации по сигналам ГНСС не менее 2 часов в диапазоне рабочих температур, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности частоты при изменении окружающей температуры на 1°С (ТКЧ) в любой точке диапазона рабочих температур, не более ±2,2·10-12 (1/°С). | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЭРПА" (OOO НТЦ "ЭРПА"), г. Москва. | Стандарты частоты рубидиевые Ч1-2010. (51871-12) | 2027-11-03
4 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, компараторы частотные, измерители интервалов времени. | 1 Гц, 1 МГц 5 МГц, 10 МГц, 2,048 МГц, 10,24 МГц, от 10 нс до 0,999 с. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц: при выпуске из поверки, не более ±3·10-11; на интервале времени между поверками 1 год, не более ±8·10-10. Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению, не более 2·10-11. Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, за время измерения 1 ч и время наблюдения 1 сут: при работе в режиме непрерывной синхронизации по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS, не более ±3·10-11; при работе в режиме синхронизации стандарта по внешнему сигналу шкалы времени с периодом следования 1 с (1 Гц) от стандарта частоты и времени водородного, не более ±5·10-12. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, 2,048 МГц и 10,24 МГц в автономном режиме работы стандарта при изменении окружающей температуры на 1 °С в диапазоне рабочих температур от 5 до 40 °С (ТКЧ), не более ±3·10-12. Пределы допускаемой погрешности синхронизации формируемой шкалы времени по входному импульсному сигналу “1 pps” с частотой 1 Гц (импульс синхронизации), не более ±200 нс, при следующих параметрах импульсов синхронизации: период следования 1 с; полярность импульса положительная; длительность импульса, не менее 10 мкс; длительность фронта импульсов, не более 100 нс, амплитуда импульсов на нагрузке 50 Ом, не менее 2,5 В. Пределы допускаемой погрешности привязки шкалы времени на выходе 1 C (1 pps) прибора относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS после 8 часов прогрева и ручной синхронизации шкалы времени, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности, вносимой компаратором частотным, не более ±7·10-3 (от измеряемой величины). Пределы допускаемых случайных составляющих погрешностей, вносимых компаратором частотным (среднеквадратическое относительное отклонение и среднеквадратическое относительное двухвыборочное отклонение частоты) для измеряемого сигнала с частотой 5 МГц или 10 МГц: за время измерения 1 с, не более 2·10-12; за время измерения 10 с, не более 5·10-13; за время измерения 100 с, не более 1·10-13; за время измерения 1000 с, не более 7·10-14; за время измерения 3600 с, не более 5·10-14; за время измерения 1 сут, не более 5·10-15; для измеряемого сигнала с частотой 1, 2,048 и 10,24 МГц: за время измерения 1 с, не более 8·10-12; за время измерения 10 с, не более 2·10-12; за время измерения 100 с, не более 5·10-13. Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерения разности шкал времени встроенным ИВИ, не более ±10 нс, Пределы допускаемых погрешностей измерения разности шкал времени встроенным ИВИ, не более ±50 нс. Пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой погрешности определения расхождения шкалы времени контролируемого прибора и шкалы времени UTC(SU) встроенным ИВИ после синхронизации ИВИ шкалой времени UTC(SU) за вычетом задержек в антенном тракте и приемнике на интервале наблюдения 10 мин, не более ±0,15 мкс. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГНОМОН» (ООО «НПП «ГНОМОН»), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-1020, Ч1-1020/1, Ч1-1020/2. (60520-15) | 2030-04-24
5 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 5·106 Гц, 10·106 Гц, 100·106 Гц, 1 Гц, 1/60 Гц, 2,048·106 Гц, 1·106 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при выпуске из производства, не более ±3,0·10-13. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS (для модификаций ЯКУР.411141.034-02, ЯКУР.411141.034-03), не более ±1,0·10-13. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS (для модификаций ЯКУР.411141.034-02, ЯКУР.411141.034-03), не более ±50 нс. | Акционерное общество «Время-Ч» (АО «Время-Ч»), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени водородные VCH-1008 ЯКУР.411141.034. (85266-22) | 2027-04-12
6 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц. | Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов: при выпуске для стандартов Ч1-1011 и Ч1-1011/1, не более ±2,0·10-11; при выпуске для стандартов Ч1-1011/2 и Ч1-1011/3, не более ±5,0·10-11; в интервале времени между поверками для стандартов Ч1-1011 и Ч1-1011/1, не более ±2,4·10-10; в интервале времени между поверками для стандартов Ч1-1011/2 и Ч1-1011/3, не более ±6,0·10-10. Относительная погрешность воспроизведения частоты от включения к включению (через 24 ч после включения): для стандартов Ч1-1011 и Ч1-1011/1, не более 2,0·10-11, для стандартов Ч1-1011/2 и Ч1-1011/3, не более 5,0·10-11. Пределы относительной погрешности по частоте за 1 сут при работе стандартов Ч1-1011 и Ч1-1011/2 в режиме автоматической корректировки частоты по сигналам СРНС, не более ±5,0·10-12. | Закрытое акционерное общество «РУКНАР» (ЗАО «РУКНАР»), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-1011. (57152-14). | 2029-03-12
7 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 1 Гц, 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц: при выпуске из поверки, не более ±3·10-11; на интервале времени между поверками 1 год, не более ±5·10-10. Предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению, не более 2·10-11. Пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц за время наблюдения 1 сут при работе в режиме непрерывной синхронизации по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS, не более ±5·10-12. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по частоте выходных сигналов с частотами 10 МГц, 5 МГц, 1 МГц в автономном режиме работы стандарта при изменении окружающей температуры на 1 °С в диапазоне рабочих температур от +5 до +40 °С (ТКЧ), не более ±3·10-12. Пределы допускаемой погрешности привязки шкалы времени на выходе 1 Гц прибора относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме непрерывной синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS после 4 ч прогрева и ручной синхронизации шкалы времени, не более ±1 мкс. | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ГНОМОН" (ООО "НПП "ГНОМОН"), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-1017. (80922-21) | 2031-02-24
8 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | - | Пределы допускаемой погрешности измерения ошибки временного интервала (в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т0.172), не более ±[0,05 · ОВИ + Zо(t)] нс, где: Zо(t) на интервале наблюдения от 0,05 до 1000 с = 2,5+0,0275t, на интервале наблюдений более 1000 с = 29+0,001t (t - значение интервала времени наюлюдения, с.) Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы при частоте модуляции 1 кГц (в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т0.172), не более ±(0,05·Аизм+W) тактовых импульсов, где: А измеренное значение амплитуды дрожания фазы; W- систематическая погрешность измерения дрожания фазы. Пределы допускаемой систематической погрешности дрожания фазы при псевдослучайной последовательности (ПСП) сигнала с периодом 215 –1 в коде HDB3, не более ±0,035 тактовых импульсов. Выходные опорные сигналы – 5, 10 МГц и измерительные сигналы 2048 кбит/с и 2048 кГц (в соответствии с Рекомендацией МСЭ-ТG.703) при формировании от внутреннего источника стабильной частоты со следующими параметрами: пределы допускаемой относительной погрешности по частоте, не более ±5·10-11; пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению, не более ±2,5·10-11; относительное систематическое отклонение частоты за один месяц, не более ±2·10-11. | Общество с ограниченной ответственностью "АЛТО" (ООО "АЛТО"), г. Санкт-Петербург. | Измерители временных отклонений ИВО-2 (37125-08) | 2029-05-11
9 | Измерения времени и частоты | Измерители интервалов времени. | от 3,0·10-6 до 9,9 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, не более ± (5,0·10-5·T+0,2 мкс), где T - измеряемое значение,с. | Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторско-Технологическое Бюро "Интервал" (ООО "КТБ "Интервал"), г. Новосибирск. | Измерители микросекундных интервалов времени ИВИ-4. (88173-23) | 2028-02-03
10 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1,0 Гц, 2,048·106 Гц, 5·106 Гц, 1·107 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±5·10-11. Предел допускаемого среднего квадратического относительного отклонения случайной составляющей погрешности измерений частоты выходного сигнала на интервале времени измерения 100 с, не более 5·10-11. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц к шкале времени UTC в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±110 нс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц к шкале времени UTC в режиме автономного функционирования за сутки, не более ±20 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP через интерфейс Ethernet, не более ±10 мкс. | Закрытое акционерное общество «КОМСЕТ-сервис» (ЗАО «КОМСЕТ-сервис»), г. Москва. | Серверы синхронизации времени ССВ-1Г. (58301-14) | 2029-07-15
11 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени выходного сигнала частотой 1 Гц (1PPS) относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени выходного сигнала частотой 1 Гц (1PPS) к шкале времени UTC(SU) в автономном режиме работы в течение 24 часов, не более ±100 мс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP через интерфейс Ethernet, не более ±100 мкс. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «КОМСЕТ» (ООО «НТЦ «КОМСЕТ»), г. Москва. | Источники первичные точного времени УКУС-ПИ 02ДМ (60738-15) | 2030-04-24
12 | Измерения времени и частоты | Синхронизаторы частоты/времени, Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате. | 1 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации среза выходного импульса 1 Гц к шкале координированного времени UTC, не более ±1 мс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации среза метки синхронизации в режиме выдачи кодовой последовательности в формате IRIG-B000 к шкале координированного времени UTC, не более ±1 мс. | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Марс-Энерго» (ООО «Марс-Энерго»), г. Санкт-Петербург. | Модули коррекции времени МКВ-02Ц. (44097-10) | 2030-03-27
13 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, cинхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульсного сигнала 1 Гц к национальной шкале времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±150 нс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации переднего фронта кодовой последовательности формата IRIG-A(B) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS относительно национальной шкалы времени UTC(SU), не более ±150 нс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации формируемой шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU) по протоколу NTP на интерфейсе Ethernet БКВ в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±100 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации формируемой шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU) по протоколу PTP на интерфейсе Ethernet БКВ в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±250 нс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени за сутки: для модицикации ЭНКС-2, не более ±20 мс; для модификации ЭНКС-2T, не более ±1,0 мс. | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Энергосервис» (ООО «Инженерный центр «Энергосервис»), г. Москва. | Блоки коррекции времени ЭНКС-2. (37328-15) | 2029-12-27
14 | Измерения времени и частоты | Синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 10 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте выходного импульсного сигнала 10 МГц, не более ±1·10-10. Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования шкалы времени относительно шкалы времени UTC (SU), не более ±0,1 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования шкалы времени в сетевом протоколе времени на Ethernet-интерфейсе относительно шкалы времени сигнала 1PPS, не более ±1 мс. | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Тайм" (ООО "Прайм Тайм"), г. Москва. | Устройства синхронизации частоты и времени Метроном-microSync Версии: HR, RX. (80950-21) | 2026-03-01
15 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, формирователи сигналов. | - | Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования шкалы времени сигнала 1PPS относительно шкалы времени UTC (SU), не более ±10 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования шкалы времени в сетевом протоколе времени на Ethernet-интерфейсе относительно шкалы времени сигнала 1PPS, не более ±10. | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Тайм" (ООО "Прайм Тайм"), г. Москва. | Серверы точного времени Метроном-50М. (68916-17) | 2027-10-23
16 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 1 Гц, от 1 до 20 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS при интервале времени измерения 100 с и интервале времени наблюдений 1 сут, не более ±5,0·10-12. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС при интервале времени измерения 100 с и интервале времени наблюдений 1 сут, не более ±5,0·10-11. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме автономного хранения за сутки, не более ±1,0·10-9. Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения частоты при интервале времени измерения 1 с, не более 1,0·10-11. Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени за сутки, не более ±100. | Общество с ограниченной ответственностью "АТБ Электроника" (ООО "АТБ Электроника"), г. Москва. | Стандарты частоты и времени АТБ-СТАНДАРТ. (88239-23) | 2028-02-16
17 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 0,005 до 1·108 Гц. | Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за 12 мес, не более ±2·10-7. | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Техноякс» (АО «НПФ «Техноякс»), г. Москва. | Частотомеры универсальные Ч3-86А. (45245-10) | 2030-08-20
18 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 0,1 Гц до 17,85 ГГц. | Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за 12 мес, не более ±2·10-7. | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Техноякс» (АО «НПФ «Техноякс»), г. Москва. | Частотомеры универсальные Ч3-86 (27901-11) | 2026-03-21
19 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 40 до 5000 Гц. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, не более ±0,01. Погрешность срабатывания выхода измеряемой частоты за границы установленных уставок, определяется основной приведенной погрешностью измерений. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в рабочем диапазоне температур на каждые 10 ℃ изменения температуры, не более ± 0,01 %. | ООО предприятие "ЗИП-Научприбор", г.Краснодар. | Частотомеры цифровые СС3020. (32357-11) | 2026-10-06
20 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 40 до 5000 Гц. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, не более ±0,01. Погрешность срабатывания выхода измеряемой частоты за границы установленных уставок, определяется основной приведенной погрешностью измерений. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в рабочем диапазоне температур на каждые 10 ℃ изменения температуры, не более ± 0,01 %. | ООО предприятие "ЗИП-Научприбор", г.Краснодар. | Частотомеры цифровые щитовые СС3021. (42943-15) | 2029-11-06
21 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 23,8 до 24,5 ГГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты, не более ±1·10-4. | ООО "Симикон", г.Санкт-Петербург. | Частотомеры электронно-счетные Ч3-С-7804/2. (46636-11) | 2026-03-21
22 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 1·10-3 до 150·106 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте опорного кварцевого генератора: при выпуске, не более ±2·10-8; на межповерочном интервале, не более ±2·10-7. | АО "НПФ "Техноякс", г.Москва. | Частотомеры универсальные Ч3-89. (47058-11) | 2026-06-06
23 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 0,001 до 3·108 Гц, от 3∙102 до 37,5∙103 МГц. | Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора при выпуске прибора, по истечении времени установления рабочего режима не менее 1 ч, не более ±2·10-8. Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора через 10 мин после включения прибора, не более ±2·10-7. Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за 24 мес по истечении времени установления рабочего режима, не более ±2·10-7. | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Техноякс» (АО «НПФ «Техноякс»), г. Москва. | Частотомеры универсальные Ч3-97. (72875-18) | 2029-10-22
24 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 0,001 до 3·108 Гц, от 37,5 до 78,33 ГГц. | Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора при выпуске прибора, по истечении времени установления рабочего режима не менее 1 ч, не более ±2·10-8. Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора через 10 мин после включения прибора, не более ±2·10-7. Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора за 24 мес по истечении времени установления рабочего режима, не более ±2·10-7. | АО «НПФ «Техноякс», г. Москва. | Частотомеры универсальные Ч3-95. (77692-20) | 2030-02-28
25 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 0,001 до 40·109 Гц, | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора за 12 месяцев: ПрофКиП Ч3-63, ПрофКиП Ч3-84, ПрофКиП Ч3-87, ПрофКиП Ч3-64, ПрофКиП Ч3-88, ПрофКиП Ч3-96, не более ±1·10-6; опция 101, не более ±5·10-8; ПрофКиП Ч3-99, ПрофКиП Ч3-100, ПрофКиП Ч3-101, ПрофКиП Ч3-102, не более ±2·10-7. | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФКИП" (ООО "ПРОФКИП"), Московская область, г. Мытищи | Частотомеры универсальные ПрофКиП Ч3. (82648-21) | 2026-08-13
26 | Измерения времени и частоты | Частотомеры. | от 400 до 6000 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты входного сигнала, не более ±0,08. | Закрытое акционерное общество "Фирма ЭПРО" (ЗАО "Фирма ЭПРО"), г. Санкт-Петербург | Периодомеры-частотомеры многоканальные МПЧ ЭПРО. (95374-25) | 2030-05-06
27 | Измерения времени и частоты | Синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1 Гц, 2,048·106 Гц, 5·106 Гц, 1·107 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при работе приемника в режиме «СТАНДАРТ» (при отсутствии режима преднамеренного ухудшения характеристик навигационного сигнала стандартной точности в ГНС ГЛОНАСС/GPS): через 2 ч после установления рабочего режима, не более ±2,0·10-11; через 8 ч после установления рабочего режима, не более ±7,0·10-12; через 24 ч после включения, не более ±3,0·10-12. Средняя квадратическая погрешность измерений относительного отклонения частоты при работе приемника в режиме «КАЛИБРАТОР»: для интервала времени измерения 100 с и интервала времени наблюдений 1·105 с, не более 1,0·10-12; для интервала времени измерения 1000 с и интервала времени наблюдений 1·106 с, не более 1,0·10-13. | Акционерное общество «Время-Ч» (АО «Время-Ч»), г.Нижний Новгород. | Приемники-синхронизаторы VCH-311. (76855-19) | 2029-12-10
28 | Измерения времени и частоты | Компараторы. | от 1·106 до 1·108 Гц. | Пределы допускаемой основной погрешности измерений (нестабильность частоты, вносимая прибором - среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение, СКДО) для входных синусоидальных сигналов в режиме «Два входа» пары сигналов YX и в режиме «Три входа» для сигнала X (кросс-СКДО) при времени измерения: при полосе пропускания 100 Гц и 0,01 с, не более ±3∙10-13; при полосе пропускания 100 Гц и 0,1 с, не более ±1∙10-13; при полосе пропускания 1 Гц и 1 с, не более ±1∙10-14; при полосе пропускания 1 Гц и 10 с, не более ±5∙10-15; при полосе пропускания 1 Гц и 100 с, не более ±1∙10-15; при полосе пропускания 1 Гц и 1 ч, не более ±3∙10-16; при полосе пропускания 1 Гц и 1 сут, не более ±1∙10-16. Пределы допускаемой основной погрешности измерений (нестабильность частоты, вносимая прибором - среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение, СКДО) для входных синусоидальных сигналов в режиме «Три входа» при времени измерения: при полосе пропускания 100 Гц и 0,01 с, не более ±5∙10-12; при полосе пропускания 100 Гц и 0,1 с, не более ±6∙10-13; при полосе пропускания 1 Гц и 1 с, не более ±3∙10-14; при полосе пропускания 1 Гц и 10 с, не более ±5∙10-15; при полосе пропускания 1 Гц и 100 с, не более ±2∙10-15; при полосе пропускания 1 Гц и 1 ч, не более ±5∙10-16; при полосе пропускания 1 Гц и 1 сут, не более ±1∙10-16. Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения (амплитуда паразитной фазовой модуляции (ПФМ) при наличии разности частот входных сигналов, не более ±2,0∙10-12 с. Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения (температурный коэффициент изменения фазы (ТКФ), не более, ±5,0∙10−12 с/°С. | Акционерное общество «Время-Ч» (АО «Время-Ч»), г. Нижний Новгород. | Компараторы-анализаторы фазовые VCH-323 ЯКУР.411146.034. (70997-18) | 2029-05-11
29 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 2,048 МГц, 10,24 МГц. | Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности (от измеряемой величины), вносимой компаратором, не более ±7·10-3. Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности, вносимой компаратором (среднеквадратическое относительное отклонение и среднеквадратическое двухвыборочное отклонение) результатов измерения сигнала с частотой 5 МГц и 10 МГц: за время измерения 1 с, не более 2·10-12; за время измерения 10 с, не более 5·10-13; за время измерения 100 с, не более 1·10-13; за время измерения 1000 с, не более 7·10-14; за время измерения 3600 с, не более 5·10-14; за время измерения 1 сут, не более 5·10-15. Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности, вносимой компаратором (среднеквадратическое относительное отклонение и среднеквадратическое двухвыборочное отклонение) результатов измерения сигнала с частотой 1, 2,048 и 10,24 МГц: за время измерения 1 с, не более 8·10-12; за время измерения 10 с, не более 2·10-12; за время измерения 100 с, не более 5·10-13. | ООО "НПП "ГНОМОН", г.Нижний Новгород. | Компараторы частотные Ч7-1014/1. (58737-14) | 2029-09-23
30 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц. | Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерения относительной разности частот входных сигналов 10 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 1·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 5·10-13; при интервале времени измерения 100 с, не более 1·10-13; при интервале времени измерения 1000 с, не более 7·10-14; при интервале времени измерения 1 ч, не более 5·10-14; при интервале времени измерения 1 сут, не более 5·10-15. Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерения относительной разности частот входных сигналов 5 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 2·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 5·10-13; при интервале времени измерения 100 с, не более 1·10-13; при интервале времени измерения 1000 с, не более 7·10-14; при интервале времени измерения 1 ч, не более 5·10-14; при интервале времени измерения 1 сут, не более 5·10-15. Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерения относительной разности частот входных сигналов 10 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 8·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 2·10-12; при интервале времени измерения 100 с, не более 5·10-13. | Закрытое акционерное общество «РУКНАР» (ЗАО «РУКНАР»), г. Нижний Новгород. | Компараторы частотные Ч7-1014. (40727-09) | 2029-07-03
31 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 1 МГц, 2,048 МГц, 5 Мгц, 10 МГц, 10,24 МГц. | Среднеквадратическое относительное отклонение результата измерений частоты для измеряемого сигнала с частотой 10 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 8·10-13; при интервале времени измерения 10 с, не более 2·10-13; при интервале времени измерения 100 с, не более 5·10-14; при интервале времени измерения 1000 с, не более 2·10-14; при интервале времени измерения 3600 с, не более 1·10-14; при интервале времени измерения 1 сутки, не более 2·10-15. Среднеквадратическое относительное отклонение результата измерений частоты для измеряемого сигнала с частотой 5 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 1,2·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 3·10-13; при интервале времени измерения 100 с, не более 7·10-14; при интервале времени измерения 1000 с, не более 2·10-14; при интервале времени измерения 3600 с, не более 1·10-14; при интервале времени измерения 1 сутки, не более 2·10-15. Среднеквадратическое относительное отклонение результата измерений частоты для измеряемого сигнала с частотами 1 МГц, 2,048 МГц и 10,24 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 5·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 1·10-12; при интервале времени измерения 100 с, не более 3·10-13. | Закрытое акционерное общество "РУКНАР" (ЗАО "РУКНАР"), г. Нижний Новгород. | Компараторы частотные Ч7-1015. (81746-21) | 2029-07-03
32 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 5·106 Гц, 1·107 Гц, 1·108 Гц. | Предел допускаемой относительной погрешности измерений нестабильности частоты (среднее квадратическое отклонение), вносимой компаратором за интервал времени измерений 1 ч, при нулевой разности частот входных синусоидальных сигналов и изменении температуры окружающего воздуха ±0,2 ℃, в рабочем диапазоне температур: в одноканальном режиме, не более 3,0·10-16; в двухканальном режиме, не более 2,0·10-16. Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения результата измерений частоты в одноканальном режиме работы: за интервал времени измерений 1 с, не более 6,0·10-14; за интервал времени измерений 10 с, не более 2,0·10-14; за интервал времени измерений 100 с, не более 3,0·10-15; за интервал времени измерения 1 ч и более, не более 3,0·10-16. Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения результата измерений частоты в двухканальном режиме работы: за интервал времени измерений 1 с, не более 2,0·10-14; за интервал времени измерений 10 с, не более 3,0·10-15; за интервал времени измерений 100 с, не более 1,0·10-15; за интервал времени измерения 1 ч и более, не более 2,0·10-16. Предел допускаемого среднего квадратического относительного отклонения результата измерений частоты в одноканальном режиме работы: за интервал времени измерений 1 с, не более 5,0·10-14; за интервал времени измерений 10 с, не более 1,0·10-14; за интервал времени измерений 100 с, не более 2,0·10-15. Предел допускаемого среднего квадратического относительного отклонения результата измерений частоты в двухканальном режиме работы: за интервал времени измерений 1 с, не более 2,0·10-14; за интервал времени измерений 10 с, не более 3,0·10-15; за интервал времени измерений 100 с, не более 1,0·10-15. | Закрытое акционерное общество "Время-Ч", (ЗАО "Время-Ч"), г. Нижний Новгород. | Компараторы фазовые многоканальные Ч7-315 (63875-16) | 2026-05-18
33 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 5 МГц, 10 МГц, 100 МГц. | Вносимая компаратором нестабильность частоты (среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение результата измерений частоты входного сигнала при максимальной разности частот входных сигналов ±5,0·10–9 ): для интервала времени измерений 1 с, не более 6,0·10–14; для интервала времени измерений 10 с, не более 2,0·10–14; для интервала времени измерений 100 с, не более 3,0·10–15; для интервала времени измерений 1000 с, не более 5,0·10–16; для интервала времени измерений 1 ч, не более 3,0·10–16; для интервала времени измерений 1 сут, не более 1,0·10–16. | Акционерное общество «Время-Ч» (АО «Время-Ч»), г. Нижний Новгород. | Компараторы фазовые многоканальные VCH-315 ЯКУР.411146.018. (84465-22) | 2027-01-26
34 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 5 МГц, 10 МГц, 100 МГц. | Вносимая компаратором нестабильность частоты (среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение результата измерений частоты входного сигнала при максимальной разности частот входных сигналов ±5,0·10–9 ) в одноканальном режиме: для интервала времени измерений 1 с, не более 6,0·10–14; для интервала времени измерений 10 с, не более 2,0·10–14; для интервала времени измерений 100 с, не более 3,0·10–15; для интервала времени измерений 1 ч, не более 3,0·10–16. Вносимая компаратором нестабильность частоты (среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение результата измерений частоты входного сигнала при максимальной разности частот входных сигналов ±5,0·10–9 ) в двухканальном режиме: для интервала времени измерений 1 с, не более 2,0·10–14; для интервала времени измерений 10 с, не более 3,0·10–14; для интервала времени измерений 100 с, не более 1,0·10–15; для интервала времени измерений 1 ч, не более 2,0·10–16. | Акционерное общество «Время-Ч» (АО «Время-Ч»), г. Нижний Новгород. | Компараторы фазовые многоканальные VCH-315M ЯКУР.411146.042. (85279-22) | 2027-04-15
35 | Измерения времени и частоты | Компараторы | 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте через 8 часов после включения, не более ±2,0·10-12. Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения результатов измерений частоты выходных сигналов 1 и 10 МГц через 2 часа после включения: при интервале времени измерения 1 с, не более 1,5·10-11; при интервале времени измерения 10 с, не более 6,0·10-12; при интервале времени измерения 100 с, не более 3,0·10-12. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте через 8 часов после включения, не более ±2,0·10-12. Предел допускаемого среднего квадратического относительного двухвыборочного отклонения результатов измерений частоты выходного сигнала 5 МГц через 2 часа после включения: при интервале времени измерения 1 с, не более 5,0·10-11; при интервале времени измерения 10 с, не более 1,0·10-11; при интервале времени измерения 100 с, не более 3,0·10-12. | Акционерное общество "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе" (АО "ННПО имени М.В. Фрунзе"), г. Нижний Новгород. | Приемники - компараторы ЧК7-56А. (88276-23) | 2028-02-16
36 | Измерения времени и частоты | Компараторы | от 1 до 100 МГц. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности по частоте выходных синусоидальных сигналов частотой 4,8 и 5,3 МГц для модификации VCH-325A ЯКУР.411146.041-01, не более ±1,0·10−6. Предельное значение вносимой компаратором нестабильности (среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение результата измерений) частоты входного сигнала в режиме «3 входа» для пар сигналов ОС1-ИС, ОС2-ИС: для интервала времени измерений 0,01 с, не более 5,0·10–12; для интервала времени измерений 0,1 с, не более 6,0·10–13; для интервала времени измерений 1 с, не более 3,0·10–14; для интервала времени измерений 10 с, не более 5,0·10–15; для интервала времени измерений 100 с, не более 1,0·10–15; для интервала времени измерений 1 ч, не более 2,0·10–16; для интервала времени измерений 1 сут, не более 5,0·10–17. Предельное значение вносимой компаратором нестабильности (среднее квадратическое относительное двухвыборочное отклонение результата измерений) частоты входного сигнала в режиме «2 входа» для пары сигналов ОС1-ИС, в режиме «3 входа» для сигнала ИС: для интервала времени измерений 0,01 с, не более 3,0·10–13; для интервала времени измерений 0,1 с, не более 1,0·10–13; для интервала времени измерений 1 с, не более 5,0·10–15; для интервала времени измерений 10 с, не более 1,0·10–15; для интервала времени измерений 100 с, не более 2,0·10–16; для интервала времени измерений 1 ч, не более 1,0·10–16; для интервала времени измерений 1 сут, не более 5,0·10–17. | Акционерное общество "Время-Ч" (АО "Время-Ч"), г. Нижний Новгород. | Компараторы-анализаторы фазовые VCH-325. (95507-25) | 2030-05-21
37 | Измерения времени и частоты | Компараторы. | 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 2,048 МГц, 10,24 МГц. | Среднеквадратическая погрешность определения относительного отклонения частоты: за интервал времени измерения 1 с, не более 2·10-12; за интервал времени измерения 10 с, не более 5·10-13. Для компараторов ЧК7-1011 и ЧК7-1011/1: пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов, при выпуске, не более ±2·10-11; пределы относительной погрешности по частоте выходных сигналов, в интервале между поверками, не более ±2,4·10-10; Относительная погрешность воспроизведения частоты от включения к включению (через 24 ч после включения), не более 2·10-11. Для компаратора ЧК7-1011: пределы относительной погрешности по частоте за 1 сут при работе прибора в режиме автоматической корректировки частоты по сигналам СРНС, не более ±5·10-12. | Закрытое акционерное общество "РУКНАР"(ЗАО "РУКНАР"), г. Нижний Новгород. | Компараторы частотные ЧК7-1011. (35168-14) | 2029-01-24
38 | Измерения времени и частоты | Компараторы. | 1 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 2,048 МГц, 10,24 МГц. | Среднеквадратическое относительное отклонение результата измерений частоты для измеряемого сигнала с частотой 10 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 1·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 5·10-13; при интервале времени измерения 100 с, не более 1·10-13; при интервале времени измерения 1000 с, не более 7·10-14; при интервале времени измерения 3600 с, не более 5·10-14. Среднеквадратическое относительное отклонение результата измерений частоты для измеряемого сигнала с частотой 5 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 2·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 5·10-13; при интервале времени измерения 100 с, не более 1·10-13; при интервале времени измерения 1000 с, не более 7·10-14; при интервале времени измерения 3600 с, не более 5·10-14. Среднеквадратическое относительное отклонение результата измерений частоты для измеряемого сигнала с частотами 1 МГц, 2,048 МГц и 10,24 МГц: при интервале времени измерения 1 с, не более 8·10-12; при интервале времени измерения 10 с, не более 2·10-12; при интервале времени измерения 100 с, не более 5·10-13. | Закрытое акционерное общество «РУКНАР»(ЗАО «РУКНАР»), г. Нижний Новгород. | Компараторы частотные ЧК7-1012. (59907-20) | 2030-06-29
39 | Измерения времени и частоты | Синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | - | Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки метки времени (1PPS) относительно шкалы времени UTS(SU), нс (в составе с NTP-сервером NVS-CNSS-NTP) нс: ПВС АНАИ.469635.002, не более ±100 (±1000); ПВС NVS-GNSS-STA, не более ±100 (±1000); ПВС NVS-GNSS-MTA, не более ±100 (±1000); ПВС NV08С-CSM-N24MS, не более ±100. | Общество с ограниченной ответственностью «НВС Навигационные Технологии» (ООО «НВС Навигационные Технологии»), г. Москва. | Приемники временной синхронизации АНАИ.469635.002, NVS-GNSS-MTA, NVS-GNSS-STA, NV08C-CSM-N24MS. (63278-16) | 2030-06-29
40 | Измерения времени и частоты | Установки для поверки аналоговых и цифровых частотомеров. | от 20 Гц до 100 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по низкочастотному выходу при задании частоты выходного сигнала в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц включительно, не более ±10-5. Пределы допускаемой относительной погрешности по высокочастотному выходу при задании частоты выходного сигнала в диапазоне: от 20 Гц до 25 к Гц включительно, не более ±10-5; от 25 кГц до 100 МГц включительно, не более ±10-8. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при задании напряжения выходного сигнала по низкочастотному выходу, не более ±1 В. | Общество с ограниченной ответственностью «Радиоэлектронные системы» (ООО «РЭС»), г. Екатеринбург. | Установки для поверки аналоговых и цифровых частотомеров У5023М. (43346-09) | 2029-12-03
41 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, синхронизаторы частоты/времени. | - | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации фронта выходного импульсного сигнала 1 Гц к национальной шкале времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам СНС ГЛОНАСС/GPS ±10 мкс; пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени в автономном режиме работы за 1 сутки ±1,5 с; пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени в автономном режиме работы при изменении температуры на 1 °С за 1 сутки ±0,3 с | ООО Завод "Промприбор", г. Владимир. | Устройства синхронизации времени УСВ-2. (82570-21) | 2031-08-09
42 | Измерения времени и частоты | Синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, формируемой относительно национальной ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±1 мкс. | Общество с ограниченной ответственностью "Систем Сенсор Технологии" (ООО "ССТ"), Липецкая обл, село Казинка. | Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. (54074-21) | 2026-05-21
43 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1 Гц. | Пределы допускаемых смещений формируемой ШВ относительно национальной ШВ UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС: при длине кабеля антенны не более 5 м, не более ±100 нс; при длине кабеля не более 100 м, не более ±500 нс. Пределы допускаемых смещений формируемой ШВ относительно национальной ШВ UTC(SU) в автономном режиме работы за 1 сутки, не более ±5 с. Предел допускаемой задержки выдачи значений точного времени через порты Ethernet, RS-422-1, RS-422-2 и RS-232 относительно национальной ШВ UTC(SU), не более 500 мс. | Закрытое акционерное общество "НПФ ПРОРЫВ" (ЗАО "НПФ ПРОРЫВ"), Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинский. | Радиосерверы точного времени РСТВ-01-01. (67958-17) | 2027-07-07
44 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате. | от 0 до 24 ч. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности определений значений текущего времени (в диапазоне от 0 до 24 ч) относительно шкалы времени UTC (SU), не более ±1 c. | АО «ИНТЕГРА», г. Москва. | Системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Интегра-КДД. (63372-16) | 2026-03-11
45 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) на выходе (RS-422/PPS), не более ±1 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) на выходе (RS-232/PPS), не более ±5 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном режиме за 24 часа, не более ±500 мс. | ЗАО «ТИМ-Р», г. Санкт-Петербург. | Модули приема сигнала точного времени DF01. (60327-15) | 2030-02-17
46 | Измерения времени и частоты | Измерители интервалов времени. | от -0,5 до 0,5 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов времени, не более ±0,1 с, при: относительной погрешности по частоте опорного генератора ±1,0·10-12; нестабильности частоты опорного генератора при интервале времени измерения 1 с, 1,0·10-12; - длительности фронтов импульсных сигналов не более 3 нс. | ФГУП "ВНИИФТРИ", Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево. | Измерители интервалов времени ТМХ06-12. (93089-24) | 2029-08-30
47 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, компараторы частотные. | 1 Гц, 5∙106 Гц, 1,0∙107 Гц, 1,0∙108 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при выпуске из поверки, не более ±3,0·10–13. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте на интервале между поверками, не более ±1,0·10–12. | Акционерное общество «Время-Ч» (АО «Время-Ч»), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени водородные Ч1-1035 (77190-19) | 2029-12-26
48 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 1 Гц, 5∙106 Гц, 1,0∙107 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при нормальных условиях эксплуатации, не более ± 2,0·10-10. Пределы допускаемой абсолютной погрешности внешней синхронизации импульсного сигнала 1 Гц, не более ±100 нс. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте от включения к включению, не более ± 5,0·10-11. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте при изменении температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур , не более ± 3,0·10-10. | ФГУП "ВНИИФТРИ", Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево. | Стандарты частоты и времени рубидиевые Ч1-92. (62740-21) | 2026-11-22
49 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени. | 10 МГц, 100 МГц, 1 Гц, 20,048 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте, не более ±1,0·10-12. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации формируемой шкалы времени относительно входного импульсного сигнала 1 Гц, не более ±20 нс. | Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" (АО "НПП "Исток" им. Шокина"), Московская обл., г. Фрязино. | Стандарты частоты и времени цезиевые ЦСЧВ-2021. ( 89042-23) | 2028-05-17
50 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, компараторы частотные. | 1 Гц, 5∙106 Гц, 1,0∙106 Гц, 100∙106 Гц. | Пределы допускаемой основной относительной погрешности по частоте в режиме хранения частоты при выпуске из производства, не более ±3,0·10−13. Пределы допускаемой основной относительной погрешности по частоте на интервале между поверками, не более ±1,0·10−12. Пределы допускаемого среднего относительного изменения частоты за интервал времени измерений 1 сутки в режиме хранения частоты, не более ±1,0·10−15. Пределы допускаемого относительной погрешности воспроизведения частоты от включения к включению, не более ±5,0·10−14. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по частоте при изменении внешнего магнитного поля на 1 Эрстед, не более ±1,0·10−14. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по частоте при изменении температуры окружающей среды на ±1 °С в рабочем диапазоне температур, не более ±3,0·10−15. Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме слежения за навигационными космическими аппаратами (НКА) ГЛОНАСС/GPS через 10 суток (при наличии в комплекте поставки калибратора частотного ЯКУР.411145.014), не более ±1,0·10−13. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме слежения за НКА ГЛОНАСС/GPS (при наличии в комплекте поставки калибратора частотного ЯКУР.411145.014), не более ±50 нс. | Акционерное общество "Время-Ч" (АО "Время-Ч"), г. Нижний Новгород. | Стандарты частоты и времени водородные Ч1-1003М. ( 88793-23) | 2028-04-12
51 | Измерения времени и частоты | Меры (стандарты) частоты и времени, синхронизаторы частоты/времени, формирователи сигналов. | 1,0 Гц, 2,048·106 Гц, 5·106 Гц, 1·107 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте в режиме синхронизации по сигналам ГНСС, не более ±5,0·10-11. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц к шкале времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС, не более ±100 нс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц к сигналам внешней синхронизации 1PPS, не более ±100 нс. Предел допускаемого среднего квадратического относительного отклонения случайной составляющей погрешности измерений частоты выходного сигнала на интервале времени измерения 100 с в режиме непрерывной синхронизации: опция 010, не более 5,0·10-11; опция 020, не более 1,0·10-11; опция 030, не более 2,0·10-11; опция 040, не более 4,0·10-12. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки переднего фронта выходного импульса частотой 1 Гц к шкале времени UTC(SU) в режиме автономного функционирования за сутки: опция 010, не более ±10 мкс; опция 020, не более ±5 мкс; опция 030, не более ±5 мкс; опция 040, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP через интерфейс Ethernet, не более ±10 мкс. | Общество с ограниченной ответственностью "КОМСЕТ-сервис" (ООО "КОМСЕТ-сервис"), г. Москва. | Серверы синхронизации времени ПЭИ ССВ-1Г. (94675-25) | 2030-02-19
52 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 9·103 до 40·109. | Пределы относительной погрешности установки частоты, не более ±5·10-7. | Акционерное общество "Акметрон" (АО "Акметрон"), г. Москва. | Генераторы сигналов Akmetech AT1435. (95662-25) | 2030-06-16
53 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1 до 2200 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более ±2·10-6. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Радио, приборы и связь" (ООО "НПП "Радио, приборы и связь"), г. Нижний Новгород. | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-238. (94865-25) | 2030-03-11
54 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 20 до 20000 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более ±1·10-3. | Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности информации "МАСКОМ" (ООО "ЦБИ "МАСКОМ"), г. Москва. | Генераторы сигналов низкочастотные ГСНЧ-20. (94747-25) | 2030-02-26
55 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 10 Гц до 12 ГГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора, не более ±1,0·10-6. | Акционерным обществом "Производственная компания "НОВЭЛ" (АО "ПК "НОВЭЛ"), г. Москва. | Генераторы сигналов Г4-РTА12. (94042-24) | 2029-12-11
56 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 8·103 до 4·1010 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц штатно, не более ±5·10-5; Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц с опциями MWG-OCXO,MWG-RB, MWG-RB-ENH, не более ±5·10-7. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц штатно, не более ±3·10-6. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц с опцией MWG-OCXO, не более ±5·10-7. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц с опцией MWG-RB, не более ±2·10-9. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц с опцией MWG-RB-ENH, не более ±5·10-10. | Общество с ограниченной ответственностью "Микроволновая электроника" (ООО "Микроволновая Электроника"), г. Москва. | Генераторы сигналов MWG. (92911-24) | 2029-08-15
57 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1 до 100000 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты, не более ±5·10-5. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская обл., г. Солнечногорск. | Генераторы сигналов многофункциональные малогабаритные ГСММ. (92874-24) | 2029-08-13
58 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 8·103 до 4·1010 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц штатно, не более ±5·10-5; Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц с опциями MWT-OCXO, MWT-RB, MWT-RB-ENH, не более ±5·10-7. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц штатно, не более ±3·10-6. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц с опцией MWT-OCXO, не более ±5·10-7. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц с опцией MWT-RB, не более ±2·10-9. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты при работе от внутреннего опорного генератора в диапазоне от 100 МГц до 40 ГГц с опцией MWT-RB-ENH, не более ±5·10-10. | Общество с ограниченной ответственностью "Микроволновая электроника" (ООО "Микроволновая Электроника"), г. Москва. | Генераторы сигналов векторные MWT. (92626-24) | 2029-07-10
59 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 9 кГц до 12 ГГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты сигнала (в диапазоне частот от 300 кГц до 12 ГГц) при работе от внутреннего опорного генератора: без опции РНА-А2, не более ±1,0·10-6; при наличии опции РНА-А2, не более ±2,0·10-7. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Гамма" (ФГУП "НПП "Гамма"), г. Москва. | Генераторы сигналов Г4-РНА2. (92552-24) | 2029-07-04
60 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 0,1 Гц до 13 ГГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, не более ±2·10-5. | Общество с ограниченной ответственностью "НОВО" (ООО "НОВО"), Московская обл., г. Мытищи. | Генераторы высокочастотных сигналов Г-7 НОВО ГСП-10М. (91847-24) | 2029-04-12
61 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1∙10-7 до 13000 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты (в диапазоне частот от 58 МГц до 10000 МГц), не более ±2∙10-5. | Общество с ограниченной ответственностью "НОВО" (ООО "НОВО"), Московская область, г. Мытищи. | Генераторы высокочастотных сигналов Г-7 НОВО ГСП-10. (84219-21) | 2026-12-23
62 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 100 кГц до 40 ГГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала: в стандартной комплектации, не более ±1·10-6; с опцией ПШ+/LN, не более ±2·10-8. | Общество с ограниченной ответственностью "Профигрупп" (ООО "Профигрупп"), г. Санкт-Петербург. | Генераторы сигналов аналоговые ГСА3000. (91795-24) | 2029-04-05
63 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 100 кГц до 20 ГГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, не более ±1·10-7. | Общество с ограниченной ответственностью "Миг Трейдинг" (ООО "Миг Трейдинг"), г. Москва. | Генераторы СВЧ сигналов MBG100. (91683-24) | 2029-03-22
64 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1·10-6 до 6·107 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, не более ±5·10-5 Гц. | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФКИП" (ООО "ПРОФКИП"), Московская область, г. Мытищи. | Генераторы сигналов специальной формы двухканальные ПрофКиП Г6. (82214-21) | 2026-07-16
65 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 25 до 20000 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты сигнала на выходе СВЧ при работе от внутреннего опорного генератора в течение одного года, не более ±1·10-6. | Акционерное общество "Научно-производственная фирма "МИКРАН" (АО "НПФ "МИКРАН"), г. Томск. | Генераторы сигналов PLG06, PLG12, PLG20. (80595-20) | 2030-12-31
66 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 10 до 6·103 МГц. | Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора в течение одного года, не более ±1·10-6. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала при работе от внутреннего опорного генератора в течение одного года, не более ±1·10-6. | Акционерное общество «Научно-производственная фирма «МИКРАН» (АО «НПФ «МИКРАН»), г. Томск. | Генераторы сигналов векторные Г7М-06. (78508-20) | 2030-06-29
67 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 10 до 999999 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты, не более ±(0,2+5·10-5·f) Гц, где f - установленная частота (Гц). | Общество с ограниченной ответственностью «Микроакустика» (ООО «Микроакустика»), г. Екатеринбург. | Генераторы сигналов низкочастотные Г3-054. (77273-20) | 2030-01-30
68 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 962 до 1213 МГц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности несущей частоты, не более ±100 кГц. Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки фиксированной задержки отклика на сигнал запроса дальности, соответствующей имитируемой дальности «0 км» в режиме «Ответчик», не более ±0,5 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки формируемых задержек отклика на сигнал запроса дальности, в режиме «Ответчик», не более ±(0,5 + 0,01∙τо) мкс, где τо - формируемые значения задержек на сигнал запроса в режиме «Ответчик». Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений задержки сигналов в режиме «Запросчик», не более ±(0,5 + 0,01 τз) мкс, где τз - диапазон измерений задержки сигналов в режиме «Запросчик». | Общество с ограниченной ответственностью Курсир (ООО Курсир), г. Москва. | Генераторы-анализаторы сигналов дальномерного радиооборудования ГСПН-2. (76487-19) | 2029-10-28
69 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 10 до 106 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты, не более ±(5∙10-6f + 0,01 Гц) Гц, где f - установленная частота (Гц). | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Радио, приборы и связь» (ООО «НПП «Радио, приборы и связь»), г. Нижний Новгород. | Генераторы сигналов низкочастотные Г3-139/1. (75830-19) | 2029-08-20
70 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 0,1 до 3,0·108 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения значений частоты (при работе от внутреннего генератора), не более ±5·10-6. | Общество с ограниченной ответственностью «VXI-Системы» (ООО «VXI-Системы»), г. Москва, г. Зеленоград. | Генераторы сигналов высокочастотные цифровые МГКС. (73260-18) | 2029-12-03
71 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 0,01 до 2000,00 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения значений частоты сигналов стандартной формы, не более ±0,1. Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты и временных параметров сигналов специальной (сложной) формы, не более ±1,5. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГБУ «ВНИИОФИ»), г. Москва. | Генераторы сигналов специальной формы (функциональные) ГФ-15. (71949-18) | 2029-07-27
72 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1·10-6 до 3200 МГц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты генерации, не более ±5·10-6·F Гц, где F – значение частоты сигнала, установленного на выходе генератора (Гц). | Акционерное общество "Научно-производственная компания "МЕРА" (АО "НПК "МЕРА"), г. Краснодар | Генераторы сигналов Г4-220А. ( 70670-18) | 2028-03-28
73 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 0,009 до 3000 МГц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты при использовании внутреннего опорного источника, не более ±5·10-7 ∙fн Гц, где fн - установленная частота (Гц). Пределы допускаемой дополнительной погрешности установки частоты при использовании внутреннего опорного источника в интервале рабочих температур, не более ±2·10-7 ∙fн Гц. | АО "Нижегородское НПО им.М.В.Фрунзе", г.Нижний Новгород. | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-233. (65800-16) | 2026-12-05
74 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 5 до 37,5 ГГц. | Пределы допускаемой основной погрешности установки частоты сигнала при использовании внутреннего опорного источника, не более ±3∙10-7·f Гц, где f - установленная частота. Пределы допускаемой погрешности установки частоты сигнала в интервале рабочих температур или в условиях повышенной влажности, не более ±3∙10-6·f Гц. | АО "НПФ "Техноякс", г.Москва. | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-232. (63419-16) | 2026-03-16
75 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 10 Гц до 1 МГц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты, не более ± (5∙10-6f + 0,01) Гц, где f – частота выходного сигнала (Гц). | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Радио, приборы и связь» (ООО «НПП «Радио, приборы и связь»), г. Нижний Новгород | Генераторы сигналов низкочастотные Г3-139. (61519-15) | 2030-09-01
76 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1 до 25·103 Гц. | Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты синусоидального сигнала, не более ±0,08. | Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Информтест" (ООО Фирма "Информтест"), г. Москва, г. Зеленоград | Генераторы сигналов произвольной формы на основе мезонинных модулей. (51524-12) | 2027-10-20
77 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 0,009 Гц до 6000 МГц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты в нормальных условиях от установленной частоты f (Гц), не более ±(3∙10-7∙f + 0,1 Гц) Гц. Пределы допускаемой погрешности установки частоты при использовании внутреннего опорного источника в интервале рабочих температур или в условиях повышенной влажности от установленной частоты f (Гц), не более ±(1∙10-6·f + 0,1 Гц) Гц. | АО "НПФ "Техноякс", г.Москва. | Генераторы сигналов высокочастотные Г4-227. (47059-11) | 2026-06-06
78 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 0,1 Гц до 1 МГц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты первой гармоники, не более ±(2·10-4 ·F + 0,024) Гц, где F - устанавливаемая частота (Гц). | ООО "Завод электронной техники", г.Москва. ЗАО "НПЦентр", г.Москва. | Генераторы-калибраторы гармонических сигналов СК6-122. (46781-11) | 2026-03-31
79 | Измерения времени и частоты | Генераторы и формирователи частоты. | от 1 Гц до 100 МГц. | Погрешность установки частоты, не более ±3·10-6·fн, где fн - несущая частота генератора. | ООО "РИП-Импульс", г.Краснодар. | Генераторы сигналов Г4-219. (32580-12) | 2027-03-23
80 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, частотомеры. | от 0,001 до 5·108 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты сигнала f, не более ±(2·10-4f+1·10-4) Гц. | Акционерное общество "Научно - производственная фирма "Техноякс" (АО "НПФ "Техноякс"), г. Москва. | Осциллографы цифровые С8-56/1. (89840-23) | 2028-08-28
81 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | - | Пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного генератора δF, не более ±2,8∙10-7. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов Tx, не более ±(δF∙Tx + Td) с, где Td - Период дискретизации аналого-цифрового преобразования (с). | Общество с ограниченной ответственностью "VXI-Системы" (ООО "VXI-Системы"), г. Москва, г. Зеленоград. | Осциллографы цифровые ОСЦ201-PXIe. (88767-23) | 2028-04-12
82 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | - | Пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного генератора δF, не более ±5∙10-5. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов Tx, не более ±(δF∙Tx + Td) с, где Td - Период дискретизации аналого-цифрового преобразования (с). | Общество с ограниченной ответственностью "VXI-Системы" (ООО "VXI-Системы"), г. Москва, г. Зеленоград. | Осциллографы цифровые ОСЦ7 AXIe-1. (88379-23) | 2028-02-28
83 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, частотомеры, измерители интервалов времени. | от 5·105 до 1,5·109. | Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора δf: штатно, не более ±5·10-6; опция MWO-OCXO, не более ±3·10-8.Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени T в зависимости от установленных значений КР и Fд, не более ±(δf ·T+0,01·КР+0,02∙Fд-1) с, где: КР - диапазон установки значений коэффициента развертки, с/дел; Fд - Максимальная частота дискретизации, Гц. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты F без учета погрешности запуска, не более ±(δf ·F + 1). | Общество с ограниченной ответственностью "Микроволновая Электроника" (ООО "Микроволновая Электроника"), г. Москва. | Осциллографы цифровые MWO-4000. (87885-22) | 2027-12-29
84 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | - | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений временных интервалов T, не более ±(5·10-6·T+0,01·КР+0,02∙Fд-1) с, где: КР - диапазон установки значений коэффициента развертки, с/дел; Fд - Максимальная частота дискретизации, Гц. | Общество с ограниченной ответственностью "Микроволновая электроника" (ООО "Микроволновая Электроника"), г. Москва. | Осциллографы цифровые MWO-1000. (87755-22) | 2027-12-20
85 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | от 5·10-9 до 5 с. | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов с помощью маркеров при длительности интервала не менее 4 делений экрана: при коэффициенте развертки 1 нс/дел, не более ±20; при коэффициенте развертки 2 нс/дел, не более ±10; при коэффициенте развертки от 5 нс/дел до 20 нс/дел, не более ±5; при коэффициенте развертки от 50 нс/дел до 200 нс/дел, не более ±1; при коэффициенте развертки от 500 нс/дел до 1 с/дел, не более ±0,3. | Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Техноякс" (АО "НПФ "Техноякс"), г. Москва. | Осциллографы цифровые С8-56. (74869-19) | 2029-04-23
86 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | от 5,12 мкс до 13743,686 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени в диапазоне от 5,12 мкс до 13743,686 с с шагом (Tд × 1024), не более ± [2,5×10-6 × Tx + Тд], где Tx – измеряемый интервал; Тд – период дискретизации. | Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Информтест" (ООО Фирма "Информтест"), г. Москва, г. Зеленоград. | Осциллографы цифровые ОСЦ5. (57696-14) | 2029-04-05
87 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | от 204,8 нс до 1073,742 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени в диапазоне от 204,8 нс до 1073,742 с с шагом (Tд × 1024), не более ± [2,5×10-6 × Tx + Тд], где Tx – измеряемый интервал; Тд – период дискретизации. | Общество с ограниченной ответственностью «VXI-Системы» (ООО «VXI-Системы»), г. Москва, г. Зеленоград. | Осциллографы цифровые МОСЦ6. (54566-13) | 2029-06-21
88 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | от 100 нс до 0,5 с. | Пределы основной относительной погрешности измерения временных интервалов: без растяжки, не более ±5; с 10 кратной растяжкой, не более ±7. | ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи. | Осциллографы сервисные двухканальные ПрофКип С1-93М, ПрофКИП С1-99М, ПрофКип С1-103М, ПрофКип С1-128М, ПрофКип С1-131/2М. (49646-12) | 2027-04-10
89 | Измерения времени и частоты | Осциллографы, измерители интервалов времени. | от 100 нс до 0,6 с. | Пределы основной относительной погрешности измерения временных интервалов: С1-126М, С1-151М, С1-155М без растяжки, не более ±5; С1-126М, С1-151М, С1-155М с 10 кратной растяжкой, не более ±7; С1-149М без растяжки, не более ±3; С1-149М с 10 кратной растяжкой, не более ±5; С1-156М, не более ±7. | ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи. | Осциллографы универсальные ПрофКип С1-126М, ПрофКип С1-149М, ПрофКип С1-151М, ПрофКип С1-155М, ПрофКип С1-156М. (49645-12) | 2027-04-10
90 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, cинхронизаторы частоты/времени. | - | Пределы допускаемых смещений формируемой шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, не более ±2,0 с. Пределы допускаемых смещений формируемой шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC(SU) в режиме синхронизации по протоколу NTP, не более ±2,0 с. Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени в автономном режиме за сутки, не более ±3,0 с. | ООО «ИВТБелГУ», Белгородская область, г. Белгород. | Индикаторы универсальные И-02-0X (96096-25) | 2030-08-07
91 | Измерения времени и частоты | Устройства хранения, счета и передачи данных о времени и дате, cинхронизаторы частоты/времени. | 1 Гц. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации («привязки») фронта выходного сигнала 1 Гц в режиме синхронизации по сигналам СНС отно-сительно национальной шкалы времени UTC(SU): для модификации МИР РЧ-02.А, 1 Гц от навигационного модуля, не более ±200 нс; для модификации МИР РЧ-02.А, 1 Гц от внутренней шкалы времени, не более ±10 нс; для модификаций МИР РЧ-02.00, 1 Гц от навигационного модуля, не более ±1 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации («привязки») переднего фронта последовательного временного кода на интерфейсе RS-485 в режиме синхронизации по сигналам СНС относительно национальной шкалы времени UTC(SU), не более ±35 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени в автономном режиме за сутки при наличии питания: для модификации МИР РЧ-02.А без функции Т, не более ±0,5 с; для модификации МИР РЧ-02.А с функцией Т, не более ±0,005. Пределы допускаемой абсолютной погрешности хранения формируемой шкалы времени за сутки при отсутствии внешнего питания и исправной встроенной батарее питания для модификации МИР РЧ-02.А, не более ±0,5 с. | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "МИР" (ООО "НПО "МИР"), г. Омск. | Радиочасы МИР РЧ-02. (46656-22) | 2027-01-24
92 | Измерения времени и частоты | Секундомеры электронные, измерители интервалов времени. | от 0,001 до 99,99 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени: для поддиапазона измерений от 0,001 до 9,999 с включ, не более ±0,002 (при измерении интервалов времени в цепях постоянного тока) и ±0,012 (при измерении интервалов времени в цепях переменного тока); для поддиапазона измерений св. 9,999 до 99,99 с, не более ±0,02 (при измерении интервалов времени в цепях постоянного тока и переменного тока). | Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр ЖАиС" (ООО "ТЦ ЖАиС"), г. Рязань. | Секундомеры электронные ПВЭ-07. (93118-24) | 2029-09-04
93 | Измерения времени и частоты | Секундомеры электронные, измерители интервалов времени. | от 0,0002 до 999 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени: на постоянном токе, не более ±(0,0001·T + 0,1 мс), где Т – измеренное значение интервала времени (с); на переменном токе, не более ±(0,0001·T + 0,5·τ + 1 мс), где τ – период переменного тока (с). | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Электронные приборы" (ООО НПП "Электронные приборы"), Республика Татарстан, г. Набережные Челны. | Секундомеры-измерители электронные временных параметров реле и выключателей ИВПР-203М. (86280-22) | 2027-07-27
94 | Измерения времени и частоты | Секундомеры электронные. | от 0,001 до 99999,9 с. | Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерений: при выпуске из производства, не более ±(1·10-5 ·Т + С) с, где Т - измеренное значение интервала времени (с) и С - дискретность измерений в данном интервале (с); при эксплуатации, не более ±(6·10-5 ·Т + С). Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений в диапазоне рабочих температур: при выпуске из производства, не более ±(10·10-5 ·Т + С); при эксплуатации, не более ±(15·10-5 ·Т + С) с. | Общество с ограниченной ответственностью "ТАУ" (ООО "ТАУ"), г. Санкт-Петербург. | Секундомеры электронные СЧЕТ-2 (70387-18) | 2028-02-19
95 | Измерения времени и частоты | Секундомеры электронные, измерители интервалов времени. | от 0,01 до 99999,9 с. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения при температуре окружающего воздуха (25±5) °С: при выпуске секундомера из производства, не более ±(1·10-5 ·Т + С) с, где Т - измеренное значение интервала времени (с) и С - дискретность измерений в данном интервале (с); при эксплуатации секундомера, не более ±(6·10-5 ·Т + С). Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений в диапазоне рабочих температур: при выпуске секундомера из производства, не более ±(10·10-5 ·Т + С); при эксплуатации секундомера, не более ±(15·10-5 ·Т + С) с. | Общество с ограниченной ответственностью "ТАУ" (ООО "ТАУ"), г. Санкт-Петербург. | Секундомеры электронные СЧЕТ-1М. (40929-09) | 2029-05-13